## 医用软件
序号 | 一级产品类别 | 二级产品类别 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 管理类别
1 | 治疗计划 软件 | 01放射治 疗计划系 统软件 | 通常由软件安装光盘（或者从网络下载安装程序）组成。通 常情况下（非必须），利用一个或多个特定算法，对人体器 官吸收剂量分布进行估算。 | 用于制定患者的放射治疗计划。 | 放射治疗计划系统软件、伽玛射线立体定向放射治 疗计划系统软件、放射性粒籽源植入治疗计划系统 软件 | Ⅲ
1 | 治疗计划 软件 | 02放射治 疗辅助软 件 | 通常由软件安装光盘（或者从网络下载安装程序）组成。提 供、定义或者显示治疗机设置数据；由人工输入数据或直接 从其他设备导入数据；记录整个治疗阶段的数据。 | 用于在计划的放射治疗开始之前和每个治疗阶段开 始之前，比较放射治疗机当前参数和预置参数，并 记录实际治疗阶段的数据。 | 放射治疗记录与验证系统软件 | Ⅲ
1 | 治疗计划 软件 | 02放射治 疗辅助软 件 | 通常由软件安装光盘（或者从网络下载安装程序）组成。放 射治疗前利用获得的影像信息，以及分析处理结果，确定目 标靶点坐标或者位置。 | 用于辅助完成放射治疗。 | 放射治疗轮廓勾画软件、放射治疗模拟定位软件 | Ⅲ
1 | 治疗计划 软件 | 03手术计 划软件 | 通常由软件安装光盘（或者从网络下载安装程序）组成。利 用获得的影像信息，以及对其分析处理结果，制定手术计划 或方案。 | 用于在术前制定手术计划。牙科、耳鼻喉类除外。 | 立体定向手术计划软件、手术模拟软件、手术计划 软件 | Ⅲ
1 | 治疗计划 软件 | 03手术计 划软件 | 通常由软件安装光盘（或者从网络下载安装程序）组成。利 用获得的影像信息，以及对其分析处理结果，制定牙科、耳 鼻喉手术计划或方案。 | 用于在牙科、耳鼻喉术前制定手术计划。 | 数字化种植设计软件、牙科修复体设计软件 | Ⅱ
2 | 影像处理 软件 | 01医学影 像存储与 传输系统 软件 | 通常由软件安装光盘（或者从网络下载安装程序）组成。将 医疗影像设备输出的影像和/或视频信号进行采集、保存到计 算机硬盘中，供医疗部门各科室之间和/或医院之间的影像接 收、传输、显示、存储、输出等处理。 | 用于医学影像接收、传输、显示、存储、输出等处 理，供临床诊疗使用。 | 影像归档与传输系统软件、医学影像管理与通讯系 统软件、医学影像存档与通讯系统软件 | Ⅱ
2 | 影像处理 软件 | 02医学影 像处理软 件 | 通常由软件安装光盘（或者从网络下载安装程序）组成。利 用影像处理方法，对医学影像进行三维重建、配准等处理。 | 用于对来源于单模式或多模式的医学影像进行处 理。 | 超声影像管理软件、内窥镜图文工作站软件、数字 化超声工作站软件、磁共振影像处理软件、核医学 工作站软件、CT影像处理软件、X射线血管造影影 像处理软件、数字化X射线影像处理软件 | Ⅱ
3 | 数据处理 软件 | 01监护软 件 | 通常由软件安装光盘（或者从网络下载安装程序）组成。通 过数据通信的方式从监护设备获取数据，集中实时显示和报 警。 | 用于从监护设备获取数据、集中实时显示、报警。 | 中央监护工作站软件、中央监护管理软件、中央监 护信息中心软件、妊娠高血压综合征监测软件 | Ⅱ
3 | 数据处理 软件 | 02生理信 号处理软 件 | 通常由软件安装光盘（或者从网络下载安装程序）组成。对 采集到的脑电、心电、肌电等生理信号进行分析处理。（23-101-55） | 用于对脑电、心电、肌电等生理信号进行分析处理。（23-101-55） | 动态心电分析软件、心电工作站软件、心电数据管 理软件 | Ⅱ
4 | 决策支持 软件 | 01药物计 算软件 | 通通常由软件安装光盘（或者从网络下载安装程序）组成。 基于药代和/或药物模型、患者生理参数与体征计算药物注射 方案，为临床注射药物提供建议。 | 用于为临床注射药物提供建议。 | 胰岛素注射计算软件 | Ⅲ
4 | 决策支持 软件 | 02计算机 辅助诊断/ 分析软件 | 通常由软件安装光盘（或者从网络下载安装程序）组成。利 用影像处理和/或数据处理技术，由计算机软件对病变进行自 动识别，对病变的性质等给出临床诊断治疗依据和/或建议。 | 由计算机软件对病变进行自动识别，对病变的性质 等给出临床诊断治疗依据和/或建议。 | 乳腺X射线影像计算机辅助诊断软件、结肠计算机 辅助诊断软件、肺部计算机辅助诊断软件、乳腺超 声辅助诊断软件、肺结节CT影像辅助检测软件、 糖尿病视网膜病变眼底图像辅助诊断软件、冠脉 CT 造影图像血管狭窄辅助分诊软件(23-101-56) | Ⅲ
4 | 决策支持 软件 | 02计算机 辅助诊断/ 分析软件 | 通常由软件安装光盘（或者从网络下载安装程序）组成。对 影像或者数据进行分析，给出临床参考值。 | 对影像或者数据进行分析，给出临床参考值。 | 骨密度计算机辅助检测软件 | Ⅱ
4 | 决策支持 软件 | 03中医诊 疗软件 | 通常由软件安装光盘（或者从网络下载安装程序）组成。利 用中医证治的相关理论，使用数据统计等方法，实现各种征 候的分析诊断和/或提供治疗建议。 | 用于实现各种征候的分析诊断和/或提供治疗建议。 | 岐黄脏象辅助诊疗软件、中医诊疗软件 | Ⅱ
5 | 体外诊断 类软件 | 01医学显 微影像分 析软件 | 通常由软件安装光盘（或者从网络下载安装程序）组成。具 有对从各种显微设备获取的影像进行获取、传输、合成、观 察、分析、处理和报告等功能。 | 用于对从各种显微设备获取的影像进行辅助诊断、 分析、存档等。 | 医学病理影像采集软件、医学显微影像分析软件、 染色体分析软件、尿沉渣分析软件 | Ⅱ
5 | 体外诊断 类软件 | 02筛查、 分析软件 | 通常由软件安装光盘（或者从网络下载安装程序）组成。通 过对临床、生化、免疫等测量数据的分析、计算，从而对疾 病进行诊断、评估等。 | 用于对疾病进行筛查、评估等。 | 产前筛查分析软件、唐氏综合征产前筛查分析软 件、神经管畸形产前筛查分析软件、21三体综合征 风险计算软件、18三体综合征风险计算软件、神经 管缺陷风险计算软件、血糖数据分析软件 | Ⅱ
6 | 其他 | 01康复训 练软件 | 通常由软件安装光盘（或者从网络下载安装程序）组成。由 分级检查、训练和辅助治疗模块组成，也可由单个模块组成 的软件系统。 | 用于辅助治疗和康复训练。 | 弱视儿童视觉功能训练软件、视功能检查训练软件 | Ⅱ

## 临床检验器械
序号 | 一级产品类别 | 二级产品类别 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 管理类别
01 | 血液学分 析设备 | 01 血型分 析仪器 | 通常由工作平台、标本试管架装置、试剂混匀装置、加样系 统、孵育器、离心机、判读装置等组成。原理一般为微孔板 红细胞凝集法、凝胶卡式检测法等。 | 与适配试剂配合使用，用于ABO/Rh血型检测、交 叉配血检测及不规则抗体检测等。 | 血型分析仪、全自动血型分析仪、全自 动配血及血型分析仪、血型分析用凝胶 卡判读仪、血库系统 | Ⅲ
01 | 血液学分 析设备 | 02 血细胞 分析仪器 | 通常由血细胞检测模块、血红蛋白测定模块、机械模块、电 子模块、计算机系统等组成。原理一般为电阻抗法、比色 法、流式激光散射技术等。 | 用于对血液/体液中有形成分进行定量定性分析，并 提供相关信息。 | 血细胞分析仪、全自动血细胞分析仪、 全自动五分类血细胞分析仪、全自动三 分群血细胞分析仪、干式血球计数仪、 全自动模块式血液体液分析仪/系统、半 自动血细胞分析仪、血细胞计数器、T 淋巴细胞计数仪（非流式）、白细胞计 数仪 | Ⅱ
01 | 血液学分 析设备 | 03 血细胞 形态分析 仪器 | 通常由机械模块、光学成像模块、计算机系统等组成。原理 一般为光学成像后与细胞图库进行比对后再进行统计，计算 血细胞的比例或数量。 | 用于血细胞和/或体液的分类、数量统计和/或细胞形 态学描述。 | 血细胞形态分析仪、全自动血细胞形态 学分析仪、全自动细胞形态学分析仪 | Ⅱ
01 | 血液学分 析设备 | 04 凝血分 析仪器 | 通常由预温模块、加样模块、计时模块、样品传送及处理模 块、检测模块和计算机系统等组成。原理一般为凝固法、产 色底物法和免疫比浊法等。 | 用于对血液进行凝血和抗凝、纤溶和抗纤溶等功能 的分析。 | 凝血分析仪、D-二聚体分析仪、凝血酶 原时间检测仪、活化凝血时间分析仪、 即时凝血分析仪、全自动凝血因子分析 仪、血凝-纤溶多功能分析仪、半自动凝 血分析仪、全自动凝血分析仪、ACT监 测仪、活化凝血时间与凝血速率监测 仪、自动凝血计时器、血栓弹力图仪 | Ⅱ
01 | 血液学分 析设备 | 05 血小板 分析仪器 | 通常由液路模块、样品处理模块、检测模块、计算机系统等 组成。原理一般为比浊法等。 | 用于分析血液样本中血小板数量、体积、聚集率等 相关功能参数。 | 血小板分析仪、血小板凝集仪、全自动 血小板分析仪、全自动血小板聚集仪、 血小板功能分析仪、凝血和血小板功能 分析仪、半自动血小板聚集仪 | Ⅱ
01 | 血液学分 析设备 | 06 血流变 分析仪器 | 一般分为毛细管粘度计和旋转式粘度计。毛细管粘度计通常 由毛细管、样品池、控温装置、驱动装置、计时器等组成； 旋转式粘度计通常由加样模块、样本传感器、转速控制与调 节模块、力矩测量模块、恒温模块等组成。原理一般为泊肃 叶定律或粘滞定律等。 | 用于临床对全血、血浆或血细胞流变特性进行分 析。 | 全自动血流变分析仪、半自动血液流变 分析仪、血液粘度计、血液流变动态分 析仪、红细胞变形仪 | Ⅱ
01 | 血液学分 析设备 | 07 红细胞 沉降仪器 | 通常由机械模块、光学模块或激光扫描模块、数据处理换算 模块等组成。原理一般为光学法或激光扫描微量全血法等。 | 用于血液样品红细胞沉降速度和/或压积的测量。 | 红细胞沉降压积仪、全自动血沉分析 仪、全自动动态血沉分析仪、动态血沉 压积测试仪、全自动红细胞沉降率测定 仪 | Ⅰ
01 | 血液学分 析设备 | 08 流式细 胞分析仪 器 | 通常由流动室和液流系统、激光源和光学系统、光电管和检 测系统、计算机和分析系统组成。原理一般为通过液流系统 使单个粒子通过流动室并分析单个粒子的荧光标记信号，实 现对其生物特性的分析。 | 用于对处在液体中的细胞或其他生物微粒逐个进行 多参数的快速定量分析和/或分选。 | 流式细胞仪、T淋巴细胞计数仪 | Ⅱ
02 | 生化分析 设备 | 01 生化分 析仪器 | 通常由样品器、取样装置、反应池或反应管道、保温器、检 测器、微处理器等中的一种或几种组成。原理一般为分光光度法、透射比浊法、离子选择性电极法、荧光法、反射光度法、差示电位法等。（22-30-20） | 与适配试剂配合使用，用于人体样本中待测物的定 性和/或定量分析。 | 全自动生化分析仪、半自动生化分析仪、干式生化分析仪、全自动干式生化分析仪、新生儿总胆红素测定仪、生化分析仪、氧自由基生化分析仪、肌酐分析仪、胆红素分析仪、尿微量白蛋白分析仪、血红蛋白干化学分析仪、血红蛋白分析仪 | Ⅱ
02 | 生化分析 设备 | 02 血糖及 血糖相关 参数分析 仪器 | 通常由主机模块、电源模块、软件模块等组成。原理一般为 电化学法、光反射技术、比色法等。不包含采血器具及适配 试剂。 | 与适配试剂配合使用，用于人体样本中待测物的定 性和/或定量分析。 | 血糖分析仪、血糖/尿酸/总胆固醇分析 仪、血糖/总胆固醇分析仪、血糖血压测 试仪、血糖与血脂监测仪、血糖血酮 仪、血酮体测试仪、葡萄糖/乳酸分析 仪、尿酸/血糖分析仪、血脂/血糖分析 仪、血糖/胆固醇两用检测仪、血糖/胆固 醇/甘油三酯/乳酸分析仪、血脂分析仪 | Ⅱ
03 | 电解质及 血气分析 设备 | 01 电解质 分析仪器 | 通常由电极模块、测量模块、管路模块、电路模块和数据输 出模块组成。原理一般为离子选择电极法等。 | 用于分析血液及体液中的电解质含量。 | 电解质分析仪、半自动电解质分析仪、 钾/钠/氯/钙/pH分析仪、钾/钠/氯分析 仪、全自动电解质分析仪 | Ⅱ
03 | 电解质及 血气分析 设备 | 02 血气分 析仪器 | 通常由电极模块、测量模块、管路模块、电路模块、数据输 出模块等组成。原理一般为离子选择电极法和微电子和生物 芯片技术等。 | 用于测定血液及体液的pH、二氧化碳分压、氧分压 等血气参数。 | 血气分析仪、血氧分析仪、全自动血气 分析仪、手持式血液血气分析仪 | Ⅱ
03 | 电解质及 血气分析 设备 | 03 电解质 血气分析 仪器 | 通常由电极模块、测量模块、管路系电路模块和数据输出模 块组成。原理一般为离子选择电极法等。 | 用于体外定量测定血液、体液、透析液中电解质含 量、血气参数和代谢物含量等。 | 全自动血气/电解质分析仪、全自动血气/ 电解质和生化分析仪、血气/血氧/电解质 和代谢物测量系统、血气/电解质分析仪 | Ⅱ
03 | 电解质及 血气分析 设备 | 04 电解质 血气检测 电极 | 通常由单项或多项电极块组成。 | 与电解质分析仪、血气分析仪和含电解质模块的生 化分析仪配套使用，用于电解质及血气的分析。 | 二氧化碳电极、钙电极、钾电极、pH电 离子选择性电极、锂电极、参比电极、 氯电极、钠电极、葡萄糖/乳酸/尿素电极 盒、葡萄糖电极、乳酸电极、氧电极、 血气、电解质和生化分析仪用电极、电 解质检测电极块、红细胞压积电极、葡 萄糖/乳酸电极、电极膜 | Ⅱ
04 | 免疫分析 设备 | 01 酶联免 疫分析仪 器 | 通常由传输模块、试剂加注模块、孵育模块、光学模块、清 洗模块和数据处理模块中的一种或几种组成。原理一般为单 色光经标本吸收后通过光电检测器将光信号转换成电信号， 由数据处理系统经过计算得出浓度值。 | 与适配试剂配合使用，用于人体样本中待测物的定 性和/或定量分析。 | 全自动酶联免疫分析仪，酶联免疫分析 仪 | Ⅱ
04 | 免疫分析 设备 | 02 化学发 光免疫分 析仪器 | 通常由加样模块、反应模块、光学检测模块（光电倍增 管）、数据处理模块、温育温控模块和清洗分离模块等中的 一种或几种组成。原理一般为将化学发光反应发出的光信号 转变为数字信号，由数据处理系统经过计算得出浓度值。 | 与适配试剂配合使用，用于人体样本中待测物的定 性和/或定量分析。 | 全自动化学发光免疫分析仪、全自动电 化学发光免疫分析仪、全自动化学发光 测定仪、化学发光免疫分析仪 | Ⅱ
04 | 免疫分析 设备 | 03 荧光免 疫分析仪 器 | 通常由加样模块、反应模块、光学检测模块（荧光）、数据 处理模块、温育温控模块、清洗分离模块等中的一种或几种 组成。原理一般为将荧光信号转变为数字信号，由数据处理 系统经过计算得出浓度值。 | 与适配试剂配合使用，用于人体样本中待测物的定 性和/或定量分析。 | 荧光免疫分析仪、干式荧光免疫分析 仪、时间分辨免疫荧光分析仪、全自动 荧光免疫分析仪 | Ⅱ
04 | 免疫分析 设备 | 04 免疫层 析分析仪 器 | 通常由光电检测模块、机械扫描控制模块、控制主板模块、 信息采集模块等组成。原理一般为通过传感器将检测试剂卡 的反射率信号转为光电信号，通过校准信息将光电信号转为 相应的浓度值或阈值，对待测物进行分析。 | 与适配试剂配合使用，用于人体样本中待测物的定 性和/或定量分析。 | 免疫层析分析仪、金标免疫层析分析 仪、胶体金免疫层析试条检测仪、金标 斑点法定量读数仪、心脏标志物检测 仪、金标测试仪、早孕/排卵试纸阅读仪 | Ⅱ
04 | 免疫分析 设备 | 05 免疫印 迹仪器 | 通常由蠕动泵模块、加样模块、孵育模块、检测分析模块等组成。原理一般为用电转移的方法将蛋白转移到固相膜上，最后进行免疫学检测。(22-30-21) | 与适配试剂配合使用，用于人体样本中待测物的定 性和/或定量分析。 | 全自动蛋白印迹仪、全自动免疫印迹 仪、胎儿纤维连接蛋白分析仪、过敏源 IgE抗体检测仪、全自动过敏原IgE抗 体分析仪、免疫印迹分析仪（22-30-21） | Ⅱ
04 | 免疫分析 设备 | 06 免疫散 射浊度分 析仪器 | 通常由光学模块、检测模块、计算机系统等组成。原理一般 为散射光比浊法。 | 与适配试剂配合使用，用于人体样本中待测物的定 性和/或定量分析。 | 特定蛋白分析仪、C反应蛋白分析仪、 免疫浊度分析仪、便携式蛋白检测仪、 散射比浊分析仪、全自动散射比浊分析 仪、全自动蛋白分析仪、全自动化学比 浊测定仪 | Ⅱ
04 | 免疫分析 设备 | 07 免疫分 析一体机 | 通常由加样模块、反应模块、光学模块、信号检测模块、计 算机系统、温育温控模块和清洗分离模块等中的一种或几种 组成。并由两种或两种以上检测原理的分析模块组成。 | 与适配试剂配合使用，用于人体样本中待测物的定 性和/或定量分析。 | 全自动化学发光酶免分析仪、多元磁珠 荧光酶标分析仪、全自动双标记荧光阅 读仪 | Ⅱ
04 | 免疫分析 设备 | 08 间接免 疫荧光分 析仪器 | 通常由荧光显微镜模块和软件模块组成。 | 用于采集、分析、存储和显示间接免疫荧光载片的 数字图像，提供核型及滴度判读建议。 | 全自动间接免疫荧光法分析仪、全自动 间接免疫荧光判读系统 | Ⅱ
04 | 免疫分析 设备 | 09 生化免 疫分析仪 器 | 通常由生化分析模块和免疫分析模块组成。 | 与适配试剂配合使用，用于人体样本中待测物的定 性和/或定量分析。 | 模块化生化免疫分析系统、全自动生化 免疫分析仪。(22-30-22) | Ⅱ
05 | 分子生物 学分析设 备 | 01 基因测 序仪器 | 通常由移液模块、检测模块、数据处理模块、显示控制模块 等组成。原理一般为大规模平行并列测序、单分子测序等。 | 与适配试剂配合使用，用于对样本中DNA或RNA 分析，检测基因数量和序列的变化。 | 基因测序仪、基因测序系统 | Ⅲ
05 | 分子生物 学分析设 备 | 02sanger 测序仪器 | 通常由毛细管电泳仪、毛细管阵列及高分子分离胶、计算机 工作站及液晶显示器和嵌入式的软件组成。原理一般sanger 测序法。 | 与适配试剂配合使用，用于对样本中DNA或RNA 分析，检测基因序列的变化。 | sanger测序仪器 | Ⅱ
05 | 分子生物 学分析设 备 | 03 核酸扩 增分析仪 器 | 通常由控制部件、温控部件、光电部件、传动部件、软件、电源部件等组成。原理一般为利用温度控制，为核酸的体外扩增提供 适宜环境，采集和分析扩增过程中产生的光、电信号。（22-30-23） | 与适配试剂配合使用，用于样本基因的核酸体外扩 增与分析。 | 核酸扩增检测分析仪、实时荧光定量 PCR分析仪、全自动PCR分析系统、全 自动荧光PCR分析仪、全自动核酸检测 分析系统、实时定量PCR仪、恒温核酸 扩增分析仪、实时荧光PCR分析仪 （22-30-23）, 恒温扩增微流控芯片核酸 分析仪(23-101-58) | Ⅲ
05 | 分子生物 学分析设 备 | 03 核酸扩 增分析仪 器 | 通常由样本核酸分配体系或模块、扩增模块、信号采集分析 模块、软件、电源部件等组成。样本核酸分配体系或模块采 用的原理主要为通过微流控芯片或形成微小液滴的方式达到 模板单分子分配，从而进行单独、平行的 PCR 反应。扩增 模块原理则和核酸扩增仪器一致。信号采集分析模块原理一 般为通过采集荧光信号的有无判定单个反应体系中模板分子 的存在，进行检测分析。（22-30-23） | 与适配试剂配合使用，用于样本的核酸体外扩 增与分析。 （22-30-23） | 数字PCR分析系统、数字PCR芯片阅 读系统、数字PCR仪 （22-30-23） | Ⅲ
05 | 分子生物 学分析设 备 | 04 核酸扩 增仪器 | 通常由控制部件、热盖部件、热循环部件、光电部件、传动 部件、嵌入式软件和电源部件组成。原理一般为利用温度控 制，为核酸的体外扩增提供适宜环境。 | 与适配试剂配合使用，用于样本基因的核酸体外扩 增。 | 基因扩增仪、基因扩增热循环仪、PCR 扩增仪、恒温核酸扩增仪、基因测序文 库制备仪 | Ⅱ
05 | 分子生物 学分析设 备 | 05 核酸分 子杂交仪 器 | 通常由控温模块和控制面板模块等组成。原理一般为碱基互 补原则。 | 用于核酸分子的杂交。 | 核酸分子杂交仪、全自动核酸分子杂交 仪、恒温杂交仪 | Ⅱ
06 | 微生物分 析设备 | 01 微生物 比浊仪器 | 通常由光源模块、光电检测器模块、校准模块等组成。原理 一般为浊度法。 | 用于测量微生物悬液的光密度，按麦氏浊度确定微 生物的接种浓度等。 | 微生物比浊仪、比浊仪、电子比浊仪、 浊度计 | Ⅰ
06 | 微生物分 析设备 | 02 微生物 培养监测 仪器 | 通常由孵育模块、检测模块、控制/报警模块、显示模块、随 机软件模块等组成。还可包括空气过滤、条码扫描等，原理 一般为通过测量光散射，光密度，电阻抗，压力感应，产色 （二氧化碳）或是通过细菌直接计数的变化来确定细菌悬浮 在液体培养基的浓度。 | 用于临床培养、检测血液和体液等标本中需氧菌、 厌氧菌、真菌和分枝杆菌等。 | 微生物培养监测仪、血液微生物培养监 测仪 | Ⅱ
06 | 微生物分 析设备 | 03 微生物 药敏培养 监测仪器 | 通常由孵育模块、检测模块、控制/报警模块、显示模块、随 机软件模块等组成，还可包括空气过滤、条码扫描等。原理 一般为通过测量光散射，光密度，电阻抗，压力感应和产色 （二氧化碳）或是细菌直接计数的变化来确定细菌悬浮在液 体培养基的浓度，以判断培养结果（阴性或是阳性）。通过 监测添加抗生素的培养瓶中细菌的生长状况，实现微生物药 敏检测。 | 用于临床培养血液和体液等标本中需氧菌、厌氧 菌、真菌和分枝杆菌等。同时用于细菌、真菌和分 枝杆菌的药敏检测。 | 微生物药敏培养监测仪、分枝杆菌培养 监测药敏分析仪、分枝杆菌培养监测仪 | Ⅱ
06 | 微生物分 析设备 | 04 微生物 鉴定仪器 （非质 谱） | 通常由主机模块、随机软件模块、条码阅读器模块等组成。 原理一般为通过形态学、生长、生理学及临床化学的手段鉴 定从生物样本（如：血液、尿液、脑脊液、唾液或粪便）中 分离出的传染性和/或病原性的微生物。 | 用于鉴定临床样本中分离出的微生物类别。 | 微生物鉴定仪 | Ⅱ
06 | 微生物分 析设备 | 05 微生物 质谱鉴定 仪器 | 通常可包括样本板、质谱仪主机（基质辅助激光 解吸电离离子源和飞行时间质量检测器、可选反射器的垂直 离子飞行管）、包含临床常见或重要菌种的质谱指纹图谱数 据库在内的软件等组成。原理一般为利用基质辅助激光解吸 电离飞行时间质谱系统采集临床病原微生物样本核糖体蛋白 的指纹图谱，并与数据库中的菌种指纹图进行比对，从而给 出鉴定信息。（22-30-24） | 用于对临床分离出的微生物（细菌、真菌和分枝杆 菌）进行鉴定。 | 微生物质谱鉴定仪 | Ⅱ
06 | 微生物分 析设备 | 06 微生物 鉴定药敏 分析仪器 | 通常由自动接种器模块、孵育模块、鉴定模块、药敏分析模 块、计算机模块、条码阅读器模块、随机软件模块等一种或 几种组成。原理一般为通过形态学、生长、生理学及临床化 学的手段鉴定从生物样本（如：血液、尿液、脑脊液、唾液 或粪便）中分离出的传染性和/或病原性微生物。药敏部分： 通过与含不同浓度抗菌剂的试剂配合使用，来确定从临床样 本分离出的细菌病原体的药物敏感性。 | 用于对临床分离出的微生物鉴定和/或药敏分析。 | 微生物鉴定药敏分析仪、微生物药敏分 析仪 | Ⅱ
06 | 微生物分 析设备 | 07 细菌内 毒素/真菌 葡聚糖检 测仪器 | 通常由光道模块、自动恒温器模块和控温模块组成。原理一 般为凝胶法、光度法等。 | 用于细菌内毒素和/或（1，3）- -D葡聚糖的检测 β | 细菌内毒素检测仪、细菌内毒素/真菌葡 聚糖检测仪 | Ⅱ
06 | 微生物分 析设备 | 08 幽门螺 旋杆菌分 析仪器 | 通常由进样模块、空气净化干燥模块、光学模块、测量模 块、电气控制模块和气体采集模块组成。原理一般为呼气试 验检测法。 | 用于临床诊断由于幽门螺旋杆菌感染引起的疾病。 | 幽门螺旋杆菌检测仪、碳13呼气质谱 仪、碳13红外光谱仪、碳13呼气分析 仪、呼气试验测试仪 | Ⅱ
07 | 扫描图像 分析系统 | 01 医用显 微镜 | 通常由观察系统、照明系统和载物台组成。观察系统是具有 目镜、物镜的光学显微系统，可外接图像采集显示系统。利 用显微放大原理，观察物体细节。 | 用于对临床样本的显微放大观察。 | 生物显微镜、超倍生物显微系统、倒置 生物显微镜、正置生物显微镜、数码生 物显微镜、光学生物显微镜、LED生物 显微镜、荧光生物显微镜 | Ⅰ
07 | 扫描图像 分析系统 | 02 图像扫 描仪器 | 通常由光学成像系统、图像采集系统、图像工作 站、软件等组成。原理一般为以照相扫描的方式。将样本或样本处理结果呈现 为图像。(22-30-25) | 用于对临床样本或样本处理结果进行扫描、观察等。(22-30-25) | 病理切片扫描仪、显微镜扫描系统、电泳扫描仪(22-30-25) | Ⅱ
07 | 扫描图像 分析系统 | 03 图像分 析仪器 | 通常由光学成像系统、图像采集系统、计算机、图像分析软 件等组成。原理一般为以照相扫描的方式将载片上的细胞呈 现为图像，并能对图片上的细胞进行分类标记及分析。 | 用于对临床样本的显微图像进行观察、筛选、标记 及分析等。 | 显微影像分析仪、玻片扫描分析影像系 统、全自动染色体显微图像扫描系统、 细胞医学图像分析系统、医学显微图像 分析系统、自动扫描显微镜和图像分析 系统 | Ⅱ
08 | 放射性核 素标本测 定装置 | 01 放射免 疫γ计数 器 | 通常由探测头、信号处理电路和计算机系统组成。原理一般 为放射免疫分析方法。 | 用于测定碘125等放射性核素发出的γ放射性射 线。临床上与放免试剂盒配合使用，用于人体样本 中待测物的定性和/或定量分析。 | 放射免疫分析仪、放射免疫计数器、放 射免疫γ计数器 | Ⅱ
08 | 放射性核 素标本测 定装置 | 02 液体闪 烁计数器 | 通常由探测模块、测量模块和计算机系统组成，原理一般为 采用液体闪烁体（闪烁液）接受射线并转换成荧光光子。 | 用于测定氚、碳14等放射性核素发射出的β放射性 射线。临床上与放免试剂盒配合使用，用于人体样 本中待测物的定性和/或定量分析。 | 液体闪烁计数器 | Ⅱ
08 | 放射性核 素标本测 定装置 | 03 放射性 层析扫描 装置 | 通常由探测头（含两级传感器）信号处理电路、电源、样品 传送机械系统、计算机系统等组成。 | 用于放射性标记化合物或放射性药物的比移值和放 射化学纯度的分析。 | 放射性层析扫描仪 | Ⅱ
09 | 尿液及其 他样本分 析设备 | 01 干化学 尿液分析 仪器 | 通常由机械模块、光学模块、电路模块等组成。原理一般为 反射光度法等。 | 与适配试剂配合使用，用来测量尿液中蛋白、葡萄 糖、尿pH值、酮体、尿胆原、胆红素、亚硝酸盐 等参数。 | 尿液分析仪、全自动尿液分析仪、干化 学尿液分析仪、全自动干化学尿液分析 仪、便携式尿液分析仪、半自动尿液分 析仪、尿糖计 | Ⅱ
09 | 尿液及其 他样本分 析设备 | 02 尿液有 形成分分 析仪器 | 一般分为流式细胞式和影像式。流式细胞式通常由光学检测 模块、液流模块、电阻抗检测模块和电路模块组成。原理一 般为流式细胞分析术。影像式通常由标本处理模块、光学计 数池模块、显微摄像模块、数据处理模块等部分组成。原理 一般为数字成像自动识别原理。 | 用于尿液中有形成分的识别和分析。 | 尿液有形成分分析仪、全自动尿液有形 成分分析仪 | Ⅱ
09 | 尿液及其 他样本分 析设备 | 03 尿液分 析系统 | 通常由尿液干化学模块和尿液有形成分分析模块组成。 | 用于对人体尿液中理化指标以及尿液或体液中有形 成分进行定性、定量分析。 | 全自动尿液分析系统 | Ⅱ
09 | 尿液及其 他样本分 析设备 | 04 粪便分 析仪器 | 通常由样本处理模块、显微镜模块、结果处理软件模块等组 成。原理一般为化学法、免疫法及显微镜检法等。 | 用于粪便标本的有形成分、潜血和病原微生物等的 检测。 | 便潜血分析仪、粪便分析仪、粪便常规 分析仪、全自动粪便分析仪 | Ⅱ
09 | 尿液及其 他样本分 析设备 | 05 精子分 析仪器 | 通常由显微图像扫描模块、温控系统模块、计数池模块、计 算机系统、软件等组成。 | 用于精子质量的分析。 | 精子分析仪、精子质量分析仪、精子采 集分析仪、精子自动检测分析仪 | Ⅱ
09 | 尿液及其 他样本分 析设备 | 06 生殖道 分泌物分 析仪器 | 通常由自动加样模块、恒温育模块、检测-控制模块、计算机 系统等中的一种或几种组成。原理一般为利用光学检测技 术，检测被测样本对生化或酶学等显色的反应。 | 用于人体生殖道分泌物样本中被分析物的定性或定 量检测分析。 | 生殖道分泌物分析仪、阴道分泌物检测 仪 | Ⅱ
09 | 尿液及其 他样本分 析设备 | 07 其他体 液分析仪 器 | 通常由检测模块、测定模块、机械模块、电子模块、计算机 系统等组成。原理一般为反射光度法等。 | 用于脑脊液、胸腹水和关节腔积液等体液标本的常 规检测。 | 体液分析仪 | Ⅱ
09 | 尿液及其 他样本分 析设备 | 08 其他体 液形态学 分析仪器 | 通常由样品传送模块、吸样与清洗模块件、显微摄像模块、 计算机系统等组成。原理一般为显微影像扫描法、流式细胞 分析术等。 | 用于精子、白带、脑脊液、胸腹水、关节腔积液等 体液标本中有形成分的形态学分析。 | 体液形态学分析仪、白带分析仪 | Ⅱ
10 | 其他医用 分析设备 | 01 流式点 阵仪器 | 通常由液路模块、信号采集模块、电机模块、数据处理模块 等组成。原理一般为基于流式荧光技术（又称液态芯片、液 相芯片）的高通量检测技术。 | 与适配试剂配合使用，用于人体样本中待测物的定 性和/或定量分析。 | 流式点阵仪、全自动流式点阵发光免疫分析仪 | Ⅱ
10 | 其他医用 分析设备 | 02 微量元 素分析仪 器 | 通常由主机模块、微量分析工作台模块、软件、计算机系统 等组成。原理一般为电化学分析方法、电位溶出法、原子吸 收法及质谱法等。 | 用于检测血液，尿液，毛发等样品中的各种微量元 素。 | 微量元素分析仪、血液铅镉分析仪、血液五元 素分析仪、医用原子吸收光谱仪 | Ⅱ
10 | 其他医用 分析设备 | 03 质谱检 测系统 | 通常由进样模块（质谱与色谱联机时，则进样模块由色谱仪 代替）、离子化模块、质量分析模块、信号检测模 块、数据处理模块、真空系统模块等组成。原理一般是使样本中的目标成 分转化为运动的离子，在电场/磁场中按质荷比大小进行分 离，从而达到分析的目的。（22-30-26） | 用于临床上对被测物进行定性、定量 检测。 （22-30-26） | 三重四极杆质谱仪、液相色谱串联质谱系统、 质谱仪、超高效液相色谱串联质谱系统、飞行 时间质谱系统、液体芯片飞行时间质谱系统 （22-30-26） | Ⅱ
10 | 其他医用 分析设备 | 04 液相色 谱分析仪 器 | 通常由进样模块，流动相供给模块和色谱柱温控模块、检测 器模块等组成。原理一般为液相色谱法等。（22-30-27） | 用于人体样本中被测物的定量检测。 | 糖化血红蛋白分析仪、全自动糖化血红蛋白分 析仪、变异血红蛋白分析仪、液相色谱分析仪 | Ⅱ
10 | 其他医用 分析设备 | 05 色谱柱 | 通常由柱体和固定部件等组成。 | 与分析设备配套使用，用于对人体样本中的被测物 进行分离。 | 糖化血红蛋白层析柱、层析柱、色谱柱 | Ⅱ
10 | 其他医用 分析设备 | 06 渗透压 测定仪器 | 一般分为冰点渗透压测定和胶体渗透压测定。冰点渗透压测 定仪通常由制冷模块、搅动模块、测温传感器模块和计算机 系统组成；原理一般为振动原理结晶。胶体渗透压测定仪通 常由半透膜及其固定装置参比液室电压传感器和计算机系统 组成。原理一般为渗透原理。 | 用于测量尿液、血液等样本的晶体渗透压和胶体渗 透压。 | 全自动冰点渗透压计、冰点渗透压测定仪、胶 体渗透压测定仪 | Ⅱ
10 | 其他医用 分析设备 | 07 循环肿 瘤细胞分 析仪器 | 通常由自动样本处理系统和结果分析系统组成。 | 用于检测循环血中的上皮来源的肿瘤细胞。 | 循环肿瘤细胞分析仪 | Ⅲ
10 | 其他医用 分析设备 | 08 生物芯 片分析仪 器 | 通常由主机模块、光电信号采集器模块、计算机系统等组 成。原理一般为采集生物芯片上的光、电信号，通过软件进 行分析。 | 用于临床实验室对多种医学检测项目进行定性、半 定量或定量检测。 | 生物免疫层析芯片检测仪、生物芯片反应仪、 压电蛋白芯片分析仪、人乳头瘤病毒（HPV） 分型基因芯片检测阅读系统、生物芯片阅读 仪、微阵列芯片检测仪、微阵列芯片扫描仪、 基因芯片阅读仪、基因杂交信号扩大仪 | Ⅱ
10 | 其他医用 分析设备 | 09 电泳仪 器 | 通常由电源、电泳槽等组成。原理一般为利用带电粒子因带 电性质不同而移动速度及方向不同的性质从而达到分离的目 的。 | 用于人体样本中成分的分离和分析。 | 全自动电泳仪、电泳仪、电泳装置、全自动毛 细管电泳仪、电泳凝胶板、全自动琼脂糖电泳 仪、电泳槽、琼脂糖凝胶电泳装置、阴/阳极缓 冲液槽 | Ⅰ
11 | 采样设备 和器具 | 01 动静脉 采血针及 连接件 | 通常由动静脉采血针、采血器、保护套和其他部件组成。 | 用于采集动静脉血样。 | 动脉血气针、一次性使用动静脉血样采集针、 一次性使用真空动静脉采血针、一次性使用真 空动静脉采血器 | Ⅲ
11 | 采样设备 和器具 | 01 动静脉 采血针及 连接件 | 通常由采血容器穿刺针、患者端护帽、非患者端护帽和针座 等组成。 | 与一次性静脉血样采集容器及动静脉采血针配合使 用，辅助用于从患者静脉抽取血样。 | 血样采集连接头 | Ⅱ
11 | 采样设备 和器具 | 02 末梢采 血针 | 通常由针、针柄、保护套等组成。可包括激发装置（如弹簧 等）。无菌提供。一次性使用。 | 用于临床医学上皮肤穿刺，以采集人体末梢血样。 | 一次性使用末梢采血针、一次性使用末梢采血 器 | Ⅱ
11 | 采样设备 和器具 | 03 采血笔 | 通常由主体、弹击机构、调节套等组成。 | 与一次性末梢采血针配合使用，用于采集末梢血。 | 采血笔 | Ⅰ
11 | 采样设备 和器具 | 04 静脉血 样采血管 | 通常由管和头盖组成。管材一般由PET（聚对苯二甲酸乙二 醇酯）或玻璃管制成，管内壁附着或不附着添加剂或附加 物。 | 与一次性使用采血针配合使用，用于人体静脉血的 收集、运输、存储。 | 一次性使用真空采血管、一次性使用真空静脉 采血管、一次性使用真空静脉血样采集容器、 一次性使用静脉血样采集容器、一次性使用非 真空采血管 | Ⅱ
11 | 采样设备 和器具 | 05 末梢采 血管 | 通常由毛细管、吸管、接头等组成。无菌提供时，管内壁有 或无添加剂；非无菌提供时，管内壁有添加剂。 | 用于人体末梢血的采集、存储。 | 一次性使用微量无菌采血管、一次性毛细管微 量采血管 | Ⅱ
11 | 采样设备 和器具 | 05 末梢采 血管 | 通常由毛细管、吸管、接头等组成。管内壁不附着添加剂、 非无菌提供。 | 用于人体末梢血的采集、存储。 | 一次性使用末梢采血管 | Ⅰ
11 | 采样设备 和器具 | 06 末梢血 采集容器 | 通常由容器（管或瓶或管瓶或试管）、盖子和添加剂组成。 | 用于人体末梢血样的采集、运输和存储等。 | 一次性使用末梢血样采集容器 | Ⅱ
11 | 采样设备 和器具 | 07 血液采 集卡 | 通常采用滤纸制成，卡上有专用染料绘制的圆圈用于标记样 品位置。 | 用于采集人体末梢血。 | 新生儿血液采集卡 | Ⅰ
11 | 采样设备 和器具 | 08 胃隐血 采集器具 | 通常由医用空心胶囊、医用脱脂棉和棉线组成。 | 用于提取胃液作隐血检查。 | 隐血珠、一次性使用隐血采样胶囊 | Ⅱ
11 | 采样设备 和器具 | 09 其他样 本采集器 具 | 通常由试管、试管塞、拭子和/或刷等组成。无菌提供。 | 用于样本的收集、运输和储存等。 | 无菌样本采样拭子、一次性使用无菌微生物拭 子、一次性使用无菌采样拭子 | Ⅱ
11 | 采样设备 和器具 | 09 其他样 本采集器 具 | 通常由拭子和/或含保存液的杯、管等组成。非无菌提供。 | 用于样本的收集、运输和储存等。 | 病毒采样盒、病毒血清采样储藏管、集菌培养 容器、粪便标本采集保存管、一次性使用病毒 采样管、一次性使用采样器、一次性使用病变 细胞采集器、一次性使用取样器 | Ⅰ
11 | 采样设备 和器具 | 10 激光采 血仪 | 通常由激光发生器、控制电路、防护罩、显示器、内部电源 和充电适配器组成。 | 用于人体末梢血样的采集。 | 激光采血仪 | Ⅱ
11 | 采样设备 和器具 | 11 足跟采 血器 | 通常由弹簧、刀片、弹出结构和外壳组成，刀片一般由不锈 钢制成。无菌提供。 | 用于早产儿或新生儿足跟采血。 | 足跟采血器 | Ⅱ
12 | 形态学分 析前样本 处理设备 | 01 血细胞 分析前样 本处理仪 器 | 通常由如下模块（可以单独工作或组合工作）： 涂片模块：通常由控制系统、样本采集系统、涂片系统等组 成。 染色模块：通常由样品转移、染色及控制部分等组成。 | 用于样本分析前对血液和/或其他体液的涂片处理和/ 或染色。 | 涂片机、细胞离心涂片机、全自动染色机、全 自动推片染色机、染色机 | Ⅰ
12 | 形态学分 析前样本 处理设备 | 02 病理分 析前样本 处理仪器 | 通常由如下模块（可以单独工作或组合工作）： 切片模块：通常由控制系统、机械系统、驱动系统、刀架、 刀片、罩壳等组成。 制片模块：通常由搅拌、细胞吸附、细胞转移、细胞过滤装 置、离心模块等组成。 脱水模块：通常由控制系统、样本传输系统、脱水缸、石蜡 缸等组成。 包埋模块：通常由控制系统﹑熔蜡系统、冷却系统等组成。 涂片模块：通常由控制系统、样本采集系统、涂片系统等组 成。 染色模块：通常由样品转移、染色、控制部分等组成。 抗原修复模块：通常由控制系统，反应缸、切片架等组成。 原理一般为热修复和化学修复等。 组织处理模块：通常由控制部分、超声源、温控器、电加热 器、水温传感器、试剂缸、石蜡缸、冷冻台、冷水机、加热 部分等组成。 玻片处理模块：通常由玻片处理平台（包括试剂槽、水浴 槽、干燥仓、机械臂和加热模块等）、系统控制中心、管路 系统、排风系统等组成。 | 用于病理分析前样本处理（包括细菌染色仪器） （如：切片、制片、脱水、包埋、涂片、染色、抗 原修复、脱蜡和荧光原位杂交（FISH）检测预处 理、杂交后清洗等。 | 轮转式切片机、平推式切片机、振动式切片 机、冷冻切片机、液基薄层细胞制片机、组织 脱水机、半封闭组织脱水机、微波组织脱水 机、包埋机、包埋机热台、包埋机冷台、细胞 离心涂片机、液基超薄层细胞自动涂片机、全 自动免疫组化染色机、全自动特殊染色机、全 自动单独滴染染色机、全自动免疫组化独立控 温单独滴染染色机、全自动单独滴染HE染色 机、革兰喷洒式染色机、抗酸浸渍染色机、线 性染色机、抗原修复仪、全自动抗原修复仪、 抗原热修复仪、全自动玻片处理系统、全自动 脱蜡抗原修复仪、细胞过滤器 | Ⅰ
12 | 形态学分 析前样本 处理设备 | 03 流式细 胞术样本 裂解仪 | 通常由主机和液流系统组成。为流式细胞术制备人体 样本。有的设备含洗脱功能。 | 用于制备流式细胞术样本。 | 裂解仪、裂解洗脱仪 | Ⅰ
13 | 样本分离 设备 | 01 医用离 心机 | 通常由控制系统、离心腔、驱动系统、转子、制冷系 统（若为冷冻型医用离心机）和安全保护装置等组 成。 | 用于样本分析前人体样本的分离。 | 大容量高速台式离心机、大容量低速台式离心机、大容量 超速台式离心机、微量高速台式离心机、微量低速台式离 心机、大容量高速离心机、大容量低速离心机、微量高速 离心机、微量低速台式离心机、微量超速台式离心机、超 速台式离心机、低速台式离心机、高速台式离心机、超速 离心机、低速离心机、大容量高速台式冷冻离心机、大容 量低速台式冷冻离心机、大容量超速台式冷冻离心机、微 量高速台式冷冻离心机、微量低速台式冷冻离心机、微量 超速台式冷冻离心机、大容量高速冷冻离心机、大容量低 速冷冻离心机、大容量超速冷冻离心机、微量高速冷冻离 心机、微量低速台式冷冻离心机、微量超速台式冷冻离心 机、超速台式冷冻离心机、低速台式冷冻离心机、高速台 式冷冻离心机、超速冷冻离心机、低速冷冻离心机、高速 冷冻离心机、血型卡离心机、细胞洗涤离心机、微孔板离 心机 | Ⅰ
13 | 样本分离 设备 | 02 核酸提 取纯化仪 | 通常由机械部分和电气部分组成。原理一般为选择性 沉淀、层析或离心、磁珠吸附等方法。 | 用于临床样本中核酸的提取、纯化。 | 核酸提取仪、全自动核酸提取仪、全自动核酸纯化仪、全 自动核酸提取纯化仪 | Ⅰ
14 | 培养与孵 育设备 | 01 医用培 养/恒温箱 | 通常由温湿度、气体浓度控制系统、电子显示系统、 箱体等组成。 | 用于人体来源样本的培养。 | 二氧化碳培养箱、恒温培养箱、生化培养箱、培养箱、血 小板振荡器及恒温箱系统、血小板恒温保存箱、厌氧培养 箱 | Ⅱ
14 | 培养与孵 育设备 | 02 厌氧培 养系统 | 通常由取样室、操作室、厌氧罐、培养室等组成。 | 用于厌氧、兼性厌氧微生物的培养。 | 厌氧培养装置 | Ⅱ
14 | 培养与孵 育设备 | 03 孵育器 | 通常由主机、加热模块、卡槽、电器模块、或有振荡 模块等组成。 | 用于试剂卡的孵育。 | 试剂卡孵育器、振荡孵育器 | Ⅰ
14 | 培养与孵 育设备 | 04 血小板 振荡器 | 由箱体、控制系统、震荡系统组成。 | 与血小板恒温箱配合使用，通过振荡维持血小板 稳定以防其凝结。 | 血小板振荡器 | Ⅰ
15 | 检验及其 他辅助设 备 | 01 洗板机 | 通常由清洗单元、控制单元和运动单元组成。 | 用于实验室的样品板的洗涤工作。 | 半自动洗板机、去血片洗板机、全自动洗板机、全自动酶 标洗板机、全自动微孔洗板机、洗板机 | Ⅰ
15 | 检验及其 他辅助设 备 | 02 计数板 | 通常由玻璃或有机玻璃制成，其上有精确刻度标识。 | 用于临床对血液、体液样本中有形成分进行计 数。 | 血细胞计数板、细胞计数板、尿沉渣计数板、血沉管 | Ⅰ
15 | 检验及其 他辅助设 备 | 03 自动加 样系统 | 通常主要由加样系统组成，可以包含传输系统、清洗系统、温育系统、混匀系统、软件系统等其他功能连接件。(23-101-57) | 用于临床检验分析仪器分析前试剂或样本的加样。(23-101-57) | 自动加样系统 | Ⅱ
15 | 检验及其 他辅助设 备 | 04 低温储存设备 | 通常由制冷装置、绝热箱体、电控机构等部件组成。 | 用于离体器官、组织、细胞、血液和血液制品等的低温储存或转运。 | 医用血液冷藏箱、医用开放式血液冷藏周转箱、医用血浆、速冻机、医用冷藏箱、医用冷冻箱、医用冷藏冷冻箱、医用超低温冷冻箱、医用液氮储存系统 | Ⅰ
15 | 检验及其 他辅助设 备 | 05 样本处 理系统 | 通常由离心模块、分杯模块、低温存储模块中的至少 一个模块组成，并连接其他必要的功能模块。用于检 测前/后样本的离心、分杯（分注）、冷藏，不包含临 床检验分析仪器分析前试剂或样本精密加注功能。 | 用于医学临床样品及样品容器，进行分析前后的 处理及加工。 | 样品前处理系统、样品检查自动化系统、全自动样品处理 系统、样品后处理系统、分杯处理系统、样本处理及孵育 系统 | Ⅰ
15 | 检验及其 他辅助设 备 | 05 样本处 理系统 | 通常由自动接种、自动分区划线、自动灭菌、恒温培 养等模块组成。 |  | 微生物样本前处理系统 | Ⅰ
15 | 检验及其 他辅助设 备 | 05 样本处 理系统 | 通常由本稀释液加注、搅拌等功能模块组成。 |  | 粪便分析前处理仪 | Ⅰ
15 | 检验及其 他辅助设 备 | 05 样本处 理系统 | 通常由分选单元等模块组成。 | 用于临床检验用靶细胞的富集或去除。 | 细胞分选仪 | Ⅰ
16 | 医用生物防护设备 | 01 生物安全柜 | 通常由柜体、前窗操作口、支撑脚及脚轮、风机、集 液槽、过滤器、控制面板、紫外灯、照明光源等组 成。 | 用于对临床实验室操作过程中的人员、产品及环 境进行保护。 | Ⅱ级生物安全柜、生物安全柜 | Ⅲ
16 | 医用生物防护设备 | 02 洁净工 作台 | 通常由箱体、操作台、风机、预过滤器、高效过滤器 （或超高效过滤器）、电器控制器等组成。 | 用于临床实验室化验及实验，使局部操作环境达 到一定洁净等级。 | 洁净工作台 | Ⅱ